CQI Save energy Save cost

- หน่วยงาน	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู งานกายภาพบำบัด

- สมาชิกในทีม

1. น.ส. ศศิ  คงชัยกุล		นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

2. น.ส. ปภาวี	 ชูภาระ		นักกายภาพบำบัด

3. นายพีระพงษ์  โชติช่วง	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

- ชื่อผลงาน	Save energy Save cost

- ปัญหาและสาเหตุ

เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลขลุง กำลังพัฒนาขยายส่วนต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เพื่อ

ให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตามปริมาณภาระงานที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูประโภค ซึ่งหน่วยงานกายภาพบำบัด เป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากมีเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก เช่น หม้อต้มแผ่นร้อน เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เครื่องดึงคอและหลัง เป็นต้น

ทางหน่วยงานกายภาพบำบัดจึงได้คิดทบทวนแนวทางในการช่วยโรงพยาบาลในการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยทำการทดลองลดอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อนไฟฟ้า แต่ให้ผลการรักษาผู้ป่วยคงเดิม เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า

- เป้าหมาย

ลดค่าไฟฟ้าในการใช้หม้อต้มแผ่นร้อนลง เป้าหมาย 20% ต่อปี

- การดำเนินงาน

1.ทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิของหม้อต้มแผ่นร้อนต่ออุณหภูมิบริเวณผิวหนังต่อกำลังไฟฟ้า

อุปกรณ์

- หม้อต้มแผ่นร้อน ขนาดความจุ 8 แผ่น กำลังไฟฟ้า 3 kW

- แผ่นร้อน

- นาฬิกาจับเวลา

- เทอร์โมมิเตอร์

วิธีการทดลอง

- ตั้งอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

- นำผ้าร้อนไปวางบริเวณผิวหนังคนไข้

- วัดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังคนไข้ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวัดนาทีที่ 0, 5, 10, 15 และ 20 นาที (โดยอุณหภูมิบริเวณผิวหนังที่คนไข้ควรจะได้รับอยู่ในช่วง 40-55 องศาเซลเซียส)

- เปรียบเทียบอุณหภูมิบริเวณผิวหนังคนไข้ ที่อุณหภูมิ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

2.คำนวณกำลังไฟฟ้า ต่อการใช้งานใน 1 เดือน และอัตราค่าไฟฟ้า

- ตั้งอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

- จับเวลาขณะหม้อต้มแผ่นร้อนทำความร้อน และจำนวนรอบที่หม้อต้มแผ่นร้อนทำงาน

- คำนวณหาปริมาณกำลังไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า(kW) X ชั่งโมงการใช้งาน X 30 วัน = หน่วยการใช้ไฟฟ้างานต่อเดือน

- คำนวณหาปริมาณค่าไฟฟ้า

หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือน X ราคาไฟฟ้าต่อหน่วย = ราคาค่าไฟฟ้าของหม้อต้มแผ่นร้อนใน 1 เดือน

- เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าระหว่างตั้งอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อนที่ 60, 70 และ 80 องศาเซลเซียส

- การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

1.ตารางแสดงอุณหภูมิบริเวณผิวหนัง

| ระยะเวลา (นาที) อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | 80 | 70 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| 5 | 46.5 | 43 | 40 |
| 10 | 45.5 | 43 | 39 |
| 15 | 43 | 42 | 38 |
| 20 | 41.5 | 41 | 37 |

หมายเหตุ	อุณหภูมิบริเวณผิวหนังที่คนไข้ควรจะได้รับอยู่ในช่วง 40-55 องศาเซลเซียส

แปลผล		เมื่อลดอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อน จาก 80 องศาเซลเซียสลงเหลือ 70 องศาเซลเซียส และนำแผ่นร้อนมาประคบผิวหนังคนไข้ พบว่า แม้จะลดอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อนลง แต่อุณหภูมิบริเวณผิวหนังคนไข้ อยู่ในช่วงที่คนไข้ควรจะได้รับ คือ 40-55 องศาเซลเซียส แต่ตั้งอุณหภูมิหม้อต้มแผ่นร้อน 60 องศาเซลเซียสพบว่า อุณหภูมิบริเวณผิวหนังไม่อยู่ในช่วงที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ

2. ตารางแสดงกำลังไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า

| รายการ อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | 80 | 70 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| หน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (กำลังไฟฟ้า X ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน) | 13.5 kWh/day (3x4.5) | 9 kWh/day (3x3) | 6 kWh/day (3x2) |
| ค่าไฟฟ้าของหม้อต้มแผ่นร้อนต่อเดือน (หน่วยการใช้งานต่อวัน X ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยx30วัน) | 1,333.71 บาท (13.5x3.2931x30) | 889.14 บาท (9x3.2931x30) | 592.76 บาท (6x3.2931x30) |
| ค่าไฟฟ้าของหม้อต้มแผ่นร้อนต่อปี (ค่าไฟฟ้าต่อเดือน X 12 เดือน) | 16,004.52 บาท (1,333.71x12) | 10,669.68 บาท (889.14x12) | 6,357.12 บาท (592.76x12) |

หมายเหตุ	ราคาค่าไฟฟ้าบาทต่อหน่วย = 3.2931

แปลผล		ค่าไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี 16,004.52-10,669.68 = 5,334.84	บาท

คิดเป็น 33.33% ต่อปี

- บทเรียนที่ได้รับ

จากการศึกษาพบว่า เราสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทั้งใน

หน่วยงานของตนเอง และหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า ที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต

- การติดต่อกับทีมงาน

น.ส.ศศิ  คงชัยกุล  งานกายภาพบำบัด  โรงพยาบาลขลุง  039-441644 ต่อ 152