ชื่อนวัตกรรม   :     เรื่องของเกจ์  ( ออกซิเจน )

หน่วยงาน        :   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ผู้จัดทำ             :   นายพิทักษ์  พินโท   พนักงานช่วยเหลือคนไข้

- สภาพปัญหา

โรงพยาบาลขลุง  มีผู้รับบริการจำนวนมาก  มีกลุ่มโรคที่ต้องใช้ออกซิเจน  เช่น  ถุงลมโป่งพอง  หอบหืด  หัวใจวาย   ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  และการบริการที่ต้องใช้ออกซิเจน  เช่น  งานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพมากกว่า    การเตรียมความพร้อมการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ   ผู้ป่วยฉุกเฉินโดยต้องเตรียมรถเข็นนอนที่มีออกซิเจนพร้อมใช้    แต่พบว่าเมื่อมีผู้ป่วยฉุกเฉินมา  และต้องใช้รถนอนที่มีถังออกซิเจน  พบว่า บางครั้งออกซิเจนหมด  ทำให้  ผู้ป่วยไม่ได้รับออกซิเจนตามการประเมินอย่างทันท่วงที   สาเหตุไม่มีการตรวจสอบระดับออกซิเจนที่เหลือก่อนนำมาใช้   และไม่ทราบว่าออกซิเจนที่เหลือจะใช้ได้ระยะเวลานานเท่าไร  จึงได้สืบค้นเรื่อง  จะรู้ได้อย่างไรว่าออกซิเจนที่เหลืออยู่ในถังใช้ได้นานเท่าไร  โดยใช้สูตรการคำนวณ  ดังนี้

1.ปริมาณก๊าซในถังที่มี  = ( ความดันเกจ์ที่อ่านค่าได้ (  psi ) x ปริมาตรV ที่ระบุมากับถัง(ลิตรก๊าซ )

14.69

2.เวลาที่ใช้ได้ ( นาที )  =        ปริมาณก๊าซในถังที่มี

อัตราการให้ออกซิเจน( ลิตร/นาที)

และการเลือกสีใช้สีตามไฟสัญญาณจราจร  ซึ่งคนจะจดจำสีที่เตือนได้ถูกต้อง  เช่น สีเขียวปลอดภัย     สีแดงห้ามใช้และนำมาคำนวณ  เพื่อกำหนดระดับเกจ์ออกซิเจนที่อ่านได้  ให้ผู้ปฏิบัติได้เลือกใช้อย่างเหมาะสม   ถ้าออกซิเจนอยู่ระดับสีเหลืองต่อสีแดงพอดี  ให้เก็บเข้าห้องออกซิเจนทันที   หากมีการตรวจสอบตามที่กำหนดจะไม่เกิดอุบัติการณ์ออกซิเจนหมดขณะรอรับผู้ป่วย  หรือขณะนำส่งไปยังจุดบริการอื่น

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

  - เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินระดับออกซิเจนได้สะดวก  ง่ายต่อการปฏิบัติ

- วิธีดำเนินการ

  - คำนวณออกซิเจนตามสูตร  โดยคำนวณจากอัตราการใช้ 3 ลิตรต่อนาที ซึ่งเป็นปริมาณที่ใช้บ่อย  และเลือกทำในถังออกซิเจนขนาดเล็ก  ซึ่งมีการใช้งานในหน่วยงานมากที่สุด

  - เมื่อได้ปริมาณก๊าซในถังแล้ว  นำมากำหนดสี  ดังนี้

- สีเขียว   ปริมาณก๊าซ 2,000 -1,000	 ปอนด์	หากเข็มชี้แถบสีเขียว สามารถใช้ได้ปกติทั่วที่รพ.

- สีเหลือง  ปริมาณก๊าซ 1,000 – 200	 ปอนด์	หากเข็มชี้แถบสีเหลืองมีความเสี่ยงต้องคอยตรวจสอบ

- สีแดง ปริมาณก๊าซ 200 – 0 ปอนด์		หากเข็มชี้แถบแดง  ห้ามใช้ให้ เปลี่ยนถังใหม่

  - ตัดสติกเกอร์สีเป็นเส้นโค้งตามการคำนวณ

  - นำสติกเกอร์สีติดกับหน้าปัดเกจ์ออกซิเจนด้านใน

  - ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและทดลองใช้

ก่อนดำเนินการ

ขณะและหลังดำเนินการ

- ผลการดำเนินงาน

  - ไม่พบอุบัติการณ์ออกซิเจนหมดขณะให้บริการผู้ป่วย

  - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เช่น คนงาน พนักงานเปล  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สามารถประเมินระดับออกซิเจนได้อย่างรวดเร็ว  สะดวกต่อการแปลผลและปฏิบัติ

- ปัญหาและอุปสรรค  มีเจ้าหน้าที่อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน  ถ้าไม่ตรวจสอบตามวัตกรรมดังกล่าว  ทำให้เกิดความเสี่ยงจะพบอุบัติการณ์ออกซิเจนหมดขณะให้บริการผู้ป่วยได้

- งบประมาณที่ใช้

- สติกเกอร์สี  30 บาท

- ใบมีด 10 บาท

-----------------------------------------------------------------------------